Allegato

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Il sottoscritto, (indicare nome, cognome, CF, indirizzo)

in qualità di _________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/00 n.445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA che

i sistemi proposti in gara soddisfano le caratteristiche di minima di seguito elencate:

1. APPARECCHIATURA

- 1. APPARECCHIATURA per trattamenti standard ed emodiafiltrativi

| Descrizione caratteristica | Risposta (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica ri-chiesta |
| --- | --- | --- |
| Apparecchiature nuove di fabbrica e di ultima generazione |  |  |
| Conformi alle norme di sicurezza e conformità applicabili |  |  |
| Possibilità sistema mono-ago a doppia pompa con impostazione diretta dello stroke volume da 20 a 60 ml |  |  |
| Possibilità di effettuare trattamenti con bicarbonato dialisi standard |  |  |
| Possibilità di effettuare trattamenti emodiafiltrativi. Tale caratteristica deve essere presenti in almeno n.5 monitor su n. 22 offerti. |  |  |
| Flusso sangue variabile almeno fino a 500 ml/min |  |  |
| Totalizzatore sangue trattato e volume soluzioni infuse |  |  |
| Sistema di rilevamento bolle d’aria ad ultrasuoni |  |  |
| Allertamento di fine trattamento |  |  |
| Pompa eparina con velocità selezionabile da 0,1 a 99 ml/h |  |  |
| Sistema in single pass puro |  |  |
| Controllo e predeterminazione del calo ponderale del paziente con programmabilità dei parametri |  |  |
| controllo e visualizzazione del sangue trattato |  |  |
| Dialisi con concentrazione variabile del sodio e possibilità di profili |  |  |
| Flusso del dialisato variabile almeno fino a 800 ml/min. |  |  |
| UF massima fino ad almeno 3 kg/h |  |  |
| Allertamento e/o controllo della back-filtration |  |  |
| Possibilità di passare da una tecnica dialitica all’altra senza interrompere il trattamento in corso |  |  |
| Cicli automatici di lavaggio e disinfezione chimica e/o termica |  |  |
| Moduli per il controllo e la monitorizzazione della PA e della FC del paziente |  |  |
| Tecnologia idonea alla ottimizzazione della stabilità clinica del paziente nel corso della emodialisi e della valutazione della efficienza dialitica. |  |  |

2. CONSUMABILI

2.1 (Linee ematiche per trattamenti standard)

|  | Descrizione caratteristica | Risposta (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica ri-chiesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Disponibilità di Coppie di linee artero-venose monouso originali per trattamenti non monoago, sterilizzazione raggi beta o gamma, in materiale biocompatibile, atossiche, apirogene, sterile |  |  |
| 2.1.2 | Disponibilità di Coppie di linee artero-venose monouso originali per sistemi monoago, sterilizzazione raggi beta o gamma in materiale biocompatibile, atossiche, apirogene, sterili. |  |  |

2.2 (Soluzioni concentrate per trattamenti standard)

| Descrizione caratteristica | Risposta (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica ri-chiesta |
| --- | --- | --- |
| Disponibilità di soluzioni per bicarbonato-dialisi, nelle varie combinazioni di calcio (1,25-1,50-1,75 mmol/l), potassio e glucosio, corredate di cartucce contenenti i tamponi in polvere, compatibili con le apparecchiature offerte necessarie ad effettuare |  |  |

2.3 (Kit per trattamenti emodiafiltrativi)

| Descrizione caratteristica | Risposta (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica ri-chiesta |
| --- | --- | --- |
| Disponibilità di Kit per trattamenti emodiafiltrativi costituito da: |  |  |
| Filtro dializzatore |  |  |
| Coppie di linee artero-venose |  |  |
| Soluzione concentrate e di reinfusione qualora applicabile alla metodica offerta |  |  |
| Quant'altro necessario per effettuare fino al “pronto all'uso” la metodica proposta in gara anche se non espressamente riportato (descrivere) |  |  |

2.4 (Dose di disincrostazione e disinfezione)

| Descrizione caratteristica | Risposta (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica ri-chiesta |
| --- | --- | --- |
| Dose necessaria di disincrostante/disinfettante idoneo a trattare l'apparecchiatura offerta indipendentemente dal tipo di trattamento (standard o emodiafiltrativo)(come da protocollo fornito e certificato dal produttore) |  |  |

2.5 Materiali di consumo : (qualsiasi altro materiale eventualmente necessario )

| Denominazione commerciale | Codice prodotto | CND (ove applicabile) | Prezzo unitario in cifre offerto IVA esclusa | Prezzo unitario in lettere offerto IVA esclusa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale (Voce 2.5 Materiali di consumo) |  |  |  |

La ditta obbligata (Timbro e Firma del rappresentante del Concorrente)

______________________________________________________

Il Consulente Tecnico dell'U.O. Ingegneria Clinica: Ing. Gianpaolo Catalano

Il Direttore dell'U.O.C. Di Nefrologia e Dialisi: Dr. Luigi Morrone

Il Direttore dell'U.O.C. Farmacia: Dr.ssa Assunta Racca