I Requisiti clinici di minima sono:

Il sistema deve consentire, pena l'esclusione dalla gara:

- la possibilità di neuro-navigazione craniale;

- la possibilità di neuro-navigazione spinale;

I Requisiti tecnologici di minimi sono, a pena d'esclusione.

| Descrizione caratteristica | Risposta (si/no), breve descrizione (a cura dell'OE) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica ri-chiesta |
| --- | --- | --- |
| Requisiti tecnici minimi apparecchiatura |  |  |
| Sistema nuovo di fabbrica e di ultima generazione ad elevate prestazioni: l'apparecchiatura da offrire (indicare modello e marca) deve essere quella di più recente immissione in commercio. (La verifica in merito alla fornitura del sistama nuovo di fabbrica verrà effettuata in sede di collaudo) |  |  |
| Carrello workstation su ruote antistatiche |  |  |
| Monitor LCD da almeno 24” ad elevata risoluzione non inferiore a 1280x1024 con funzione touch-screen |  |  |
| Masterizzatore CD/DVD per archiviazione immagine file di back-up ed immagine che permettano di documentare il piano pre-operatorio e la procedura chirurgica |  |  |
| Lettori (es. USB, dischi rigidi) per trasferire dati immagine delle apparecchiature diagnostiche (almeno TC, RMN) |  |  |
| Interfaccia di rete in grado di acquisire esami RMN e TC in standard Dicom 3.0 |  |  |
| Gruppo di continuità medicale che consenta un'ampia autonomia di funzionamento (indicare l'autonomia in minuti) |  |  |
| Telecamera digitale per l'emissione e la ricezione di raggi infrarossi e per rilevamento strumenti dotati di sfere riflettenti e/o led |  |  |
| Il sistema nel suo insieme deve consentire un'alta precisione nell'individuazione dei target chirurgici, ridotti tempi di acquisizione immagini, facilità di utilizzo e deve essere compatibile con le apparecchiature diagnostiche di immagine |  |  |
| Modulo elettromegnetico o tecnologia equivalente integrato al neuronavigatore con possibilità di utilizzo al posto di telecamera ottica |  |  |
| Software |  |  |
| Applicazione cranica 3D |  |  |
| Applicazione vertebrale 2D/3D TC, Fluoro, TC+Fluoro in grado di gestire procedure percutanee completamente guidate |  |  |
| Applicazione stereotassiche-funzionale con supporto per procedure frameless (hardless e software) |  |  |
| Interfaccia utente in italiano intuitiva con una guida in linea di facile ed immediata consultazione |  |  |
| I software dovranno permettere la fusion automatica di più set di esami dello stesso paziente (es. TC+RMN, AngioTC+RMN) |  |  |
| I software dovranno permettere la rappresentazione delle visioni anatomiche (assiale, sagittale, coronale) e delle visioni di navigazione. Tali immagini devono poter essere rappresentate contemporaneamente a schermo |  |  |
| I software devono permettere la ricostruzione (di superficie e volume) del modello 3D automaticamente o manualmente. Dovranno permettere la ricostruzione di più modelli di differenti parti anatomiche che saranno poi poste in relazione tra loro |  |  |
| Il software craniale dovrà includere il modulo per biopsie senza l'utilizzo di testiere e casco, permettere l'allineamento della guida di inserzione e l'identificazione della punta dell'ago e della finestra del prelievo. E' richiesto il supporto di sistemi di guida solidali con l'anatomia senza l'uso di attacchi per testiera e bracci esterni |  |  |
| I software dovranno essere in grado di visualizzare contemporaneamente 2 o più set di dati immagine, permettendo di gestire gli esami in maniera indipendenti l'uno dall'altro ed in maniera sovrapposta con differenti scale colori |  |  |
| I sistemi devono avere un sistema di sicurezza che consenta in fase intraoperatoria, nel caso di spostamento accidentale del paziente, di aggiornale automaticamente la nuova posizione |  |  |
| I software dovranno permettere di memorizzare delle istantanee dello schermo e trasferirle su CD/DVD secondo uno standard in uso (indicare lo standard utilizzato) |  |  |
| Requisiti minimi delle Procedure di neuronavigazione (es. Kit, dispositivi medici, materiale di consumo) |  |  |
| Kit monopaziente per procedure di neuronavigazione celebrale (devono essere offerte tutte la strumentazione disponibile a listini per tale procedura ad un unico prezzo a corpo: l'utilizzatore dovrà essere libero di decidere quale accessorio utilizzare in funzione del caso clinico) |  |  |
| Kit monopaziente per procedure di neuronavigazione spinale (devono essere offerte tutte la strumentazione disponibile a listini per tale procedura ad un unico prezzo a corpo: l'utilizzatore dovrà essere libero di decidere quale accessorio utilizzare in funzione del caso clinico) |  |  |
| Gli strumenti di neuronavigazione ad infrarosso dovranno poter essere sia attivi, con led posti sul manici dello strumento, sia passivi, con sfere riflettenti: la scelta sarà riservata all'utilizzatore a secondo dell'intervento programmato |  |  |
| Gli strumenti di neuronavigazione devono permettere la neuronavigazione senza utilizzo di sistema di fissaggio rigido, per utilizzo a capo non fissato e navigazione di strumenti flessibili come l'inserzione di shunt per idrocefalo |  |  |
| Deve essere offerto qualsiasi ulteriore kit, dispositivo medico, materiale di consumo, anche non espressamente riportato in gara, purchè necessario per l'esecuzione delle procedure spinali e craniali di neuronavigazione fino al “pronto all'uso” |  |  |

La ditta obbligata  (Timbro e Firma del rappresentante della ditta partecipante o RTI) per presa visione ed accettazione incondizionata _______ ________________________________________________________________

Il Consulente Tecnico dell’U.O. Ingegneria Clinica: Ing. Gianpaolo CATALANO

Il Direttore dell'U.O.C. di Neurochirurgia: Dr. Giuseppe CATAPANO