Quantitativi e caratteristiche minime per singolo angiografo

Voce 1: N.1 STATIVO MONOPLANARE

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Stativo monoplanare, isocentrico, di costruzione compatta e di semplice installazione, a soffitto oppure a pavimento, dotato di elevata flessibilità operativa e capacità di assicurare la massima precisione durante le procedure |  |  |
| Possibilità di accesso al paziente sia dal lato destro sia dal lato sinistro |  |  |
| Angiografo con ampia possibilità di movimentazione a velocità variabile e ampia copertura del Paziente: proiezioni LAO e RAO non inferiore a 100° in tutte le posizioni dell'arco; proiezioni cranio/caudale e caudo/craniale non inferiori a più o meno 45°; rotazione sull'asse verticale non inferiore a più o meno 90°; ampia velocita' di movimentazione; distanza fuoco-detettore variabile |  |  |
| Capacità di memorizzare un ampio numero di proiezioni richiamabili da tastiera in sala esame |  |  |
| Ampia profondità dell'arco a C |  |  |
| Sistema di protezione anticollisione con sensori capaci di garantire la massima sicurezza dei Pazienti e degli operatori |  |  |
| Possibilità di parcheggio dello stativo in condizioni di emergenza, anche mediante movimentazione manuale |  |  |

Voce 2: TAVOLO DI CATETERIZZAZIONE

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Tavolo di esame con piano porta-paziente in fibra di carbonio ad elevata resistenza e bassissimo assorbimento (specificare attenuazione raggi X) |  |  |
| Tavolo con elevata portata di peso (specificare il peso sopportabile completo di accessori in caso di emergenza) anche durante le pratiche di rianimazione con lunghezza tavolo porta-paziente non inferiore a 240 cm e larghezza tavolo porta paziente non inferiore a 45 cm |  |  |
| Ampio range di movimento verticale motorizzato; range di movimento trasversale laterale non inferiore a 15 cm; escursione longitudinale del tavolo e dell'arco a C tale da consentire un'ampia copertura testapiedi; adeguata rotazione del tavolo sull'asse verticale non inferiore a più o meno 90° (specificare i range suddetti in cm o gradi) |  |  |
| Tavolo dotato di: - modulo di comando di tipo touch screen per la gestione dei parametri in sala esame - asta porta flebo; - Supporti di posizionamento Paziente (reggi-braccia di contenimento, per accesso percutaneo brachiale o omerale, ecc.); - materassino comfort radiotrasparente (specificare attenuazione raggi X) ad ampio spessore |  |  |

Voce 3: Generatore di Alta Tensione

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Alta frequenza con potenza da almeno 100 kW (specificare) con corrente massima non inferiore a 1000 mA (specificare) e tensione massima non inferiore a 120 kV (specificare) |  |  |
| Tempi di esposizione completamente automatici opportunamente programmati per il massimo contenimento della dose |  |  |
| Sistemi automatici di regolazione dei parametri di esposizione in scopia in funzione delle dimensioni del paziente senza necessità di intervento da parte dell'operatore (specificare) |  |  |
| Scopia digitale pulsata, con ampio range di selezione di livelli da parte dell'operatore con la possibilità di selezionare almeno due livelli di dose (normale, basso) per ogni cadenza selezionata |  |  |
| Dispositivo di controllo dello stato termico del tubo che indichi all'operatore, sia in sala comandi sia in sala esame (specificare) |  |  |
| Protocolli d'esame per pazienti adulti e pediatrici pre-configurati, con possibilità di essere variati durante l’esame |  |  |
| Sistema di autodiagnosi e di intervento da remoto |  |  |

Voce 4: Complesso Radiogeno e Collimatore Automatico

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Complesso radiogeno dotato di almeno due macchie focali (specificare dimensione e numero dei fuochi secondo IEC) |  |  |
| Complesso radiogeno dotato di elevata potenza (specificare potenza su ciascun fuoco in kW) ed adeguata velocità di rotazione anodica (specificare) |  |  |
| Complesso radiogeno dimensionato per resistere all'elevato carico termico richiesto durante le procedure di interventistica. (specificare capacità termica dell’anodo in HU, del complesso radiogeno in HU, e specificare la dissipazione del complesso radiogeno in W) |  |  |
| Collimazione del fascio automatica e manuale in riferimento al campo selezionato del detettore, con posizionamento anche senza esposizione Rx (collimazione virtuale; descrivere gli automatismi dei collimatori) |  |  |
| Filtri spettrali automatici per la riduzione delle radiazioni a bassa energia |  |  |
| Controllo della emissione X con tecnica di interruzione da griglia o soluzione tecnologica equivalente |  |  |

Voce 5: Catena di Formazione delle Immagini

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Il sistema deve essere dotato di un detettore piatto dinamico con un lato di almeno 20 cm (massima tolleranza consentita ± 3 cm), in grado di soddisfare alle necessità sia diagnostiche sia interventistiche. Il detettore dovrà offrire un design compatto per assicurare la massima capacità di angolazione dell'arco ed un agevole accesso al paziente |  |  |
| Flat Panel di acquisizione con adeguata risoluzione di contrasto (specificare) e di elevata efficienza quantica durante le procedure di fluoroscopia e fluorografia (DQE; specificare) |  |  |
| Possibilità' di eseguire dalla sala esame le principali funzioni di elaborazione delle immagini, possibilità di memorizzare e richiamare immagini, rivedere sequenze, ingrandire, selezionare i modi di scopia, analisi delle stenosi, elaborazione delle immagini |  |  |

Voce 6: Monitor

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Presenza di singolo monitor a grande campo (almeno 55") da installare in sala d'esame su adeguato supporto pensile; questo monitor dovrà visualizzare le immagini ad alta definizione delle diverse fonti video utilizzate. |  |  |
| Almeno n.2 monitor medicali in sala comandi da utilizzare uno come monitor ripetitore di tipo TFT in sala comandi, per la visualizzazione dell'immagine live uno per immagini salvate. |  |  |
| Nel monitor in sala esame dovranno essere indicati almeno i seguenti parametri: emissione Rx, visualizzazione in tempo reale dello stato termico del tubo Rx, posizione dello stativo (rotazione/angolazione), distanza fuoco/detettore, dimensioni del campo selezionato, messaggi del sistema, cadenza di acquisizione selezionata, tempo di scopia, dose paziente, cronometro |  |  |
| In sala comandi dovrà essere installato un ulteriore monitor tipo TFT/LCD, a colori, di dimensioni non inferiori ai 19", per la gestione dei dati, con tastiera alfanumerica per inserimento dati paziente ed annotazioni |  |  |

Voce 7: Sistema di acquisizione ed elaborazione digitale

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Matrice di acquisizione, visualizzazione ed elaborazione non inferiore a 1024 x 1024 x 14 bit |  |  |
| Cadenza di acquisizione massima in fluoroscopia non inferiore a 30 imm/sec con matrice 1024 x 1024 |  |  |
| Cadenza di acquisizione massima in grafia DSA non inferiore a 6 imm/sec con matrice 1024 x 1024 |  |  |
| Capacità della memoria di massa non inferiore a 80.000 immagini cardiache |  |  |
| Visualizzazione di immagini a mosaico sia sul monitor in sala esami sia sul monitor in sala controllo. |  |  |
| Algoritmo per la regolazione del contrasto in tempo reale |  |  |

Voce 7: Software

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| La dotazione dei software deve essere appropriata all'uso clinico richiesto e dovrà includere: • Acquisizione diretta in tecnica digitale (DA); • Acquisizione diretta in tecnica sottrattiva digitale (DSA); • Acquisizione e memorizzazione delle immagini in regime di scopia; • Conservazione dell'ultima immagine fluoroscopica (LIH ); • Pixel shift, filtri di rinforzo del bordi e attenuazione del rumore, zoom, rotazione delle immagini, inversione della scala dei grigi, cambiamento di maschera, richiamo e memorizzazione foto, possibilità di annotare testi nelle immagini, calibrazione automatica e manuale; • Analisi della stenosi, analisi del ventricolo; • Software per ricostruzione tridimensionale (3D) delle strutture vascolari riprese con la tecnica rotazionale |  |  |
| Collegamenti con il sistema PACS-RIS locale per l'archiviazione automatica delle immagini |  |  |
| Cadenza di acquisizione massima in grafia DSA non inferiore a 6 imm/sec con matrice 1024 x 1024 |  |  |
| Capacità della memoria di massa non inferiore a 80.000 immagini cardiache |  |  |
| Visualizzazione di immagini a mosaico sia sul monitor in sala esami sia sul monitor in sala controllo. |  |  |
| Algoritmo per la regolazione del contrasto in tempo reale |  |  |

Voce 8: Workstation di Archiviazione e Elaborazione Indipendente

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Stazione di lavoro indipendente, dedicata per la visualizzazione e l'elaborazione avanzata degli esami. |  |  |
| Ampia capacità di memorizzare immagini, masterizzazione su unità DVD/CD Rom, lettura e scrittura di suppporti DICOM (ultima versioene) UBS. |  |  |
| Possibilità di esportare le sequenze in vari formati (DICOM, JPEG, AVI, ecc). |  |  |
| Possibilità di connessione al PACS aziendale |  |  |
| Visualizzazione di immagini a mosaico sia sul monitor in sala esami sia sul monitor in sala controllo. |  |  |
| Algoritmo per la regolazione del contrasto in tempo reale |  |  |

Voce 9: Accessori

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Barriere di protezione anti X per gli operatori montata a rotaia sul bordo del tavolo con spessore da almeno 0.5 mm di Pb equivalente |  |  |
| Barriere di protezione anti X per gli operatori, di tipo pensile, su braccio snodabile con spessore equivalente non inferiore a 0.5 mm dì Pb equivalente |  |  |
| Telecomando a raggi infrarossi per effettuare la maggior parte delle operazioni eseguibili sulla console (visualizzazione, richiamo delle immagini, sottrazione/non sottrazione, zoom, selezione maschera, ecc) |  |  |
| Interruttore a pedali per erogazione di scopia e grafia |  |  |
| Lampada scialitica a led di almeno 60.000 Lux per installazione a soffitto con alimentazione di sicurezza e completa di braccio articolato |  |  |
| Iniettore automatico dedicato per Emodinamica |  |  |
| Poligrafo dedicato per emodinamica |  |  |
| Fantocci per controllo qualità: n.2 fantocci per i controlli di qualità in grado di eseguire almeno misure della risoluzione spaziale, misure della risoluzione a basso contrasto e test della capacità della sottrazione di immagine |  |  |

L'operatore economico (Timbro e Firma del rappresentante ) ______________________________________________________________

UOC Cardiologia ed UTIC: il Dirigente medico Dott. Dario Formigli