AZIENDA OSPEDALIERA

“SAN PIO” - BENEVENTO

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DEA di II Livello

ALLEGATO A1 Requisiti minimi

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE PER SISTEMI DI EMOGASANALISI CON LA FORNITURA DI RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO DA DESTINARE ALLE UU.OO. DELL’A.O.R.N. “SAN PIO” DI BENEVENTO

Di seguito si riportano le caratteristiche di minima della strumentazione da possedere a pena di esclusione.

STRUMENTAZIONE

| Descrizione a cura dell’Amministrazione | Compilazione a cura del Concorrente |  |
| --- | --- | --- |
| SOCIETA’ PARTECIPANTE |  |  |
| SOCIETA’ COSTRUTTRICE |  |  |
| MODELLO APPARECCHIATURA |  |  |
| ANNO DI PRODUZIONE |  |  |
| Descrizione: Emogasanalizzatore | Requisito posseduto | Pag. del documento ove si evince il possesso del requisito |
| Sistema analitico totalmente a cartuccia/e, comprendente sensori di misura, tutta la componente fluidica, reattivi, calibratori e controlli di qualità |  |  |
| Strumentazione multitest che comprenda in una unica determinazione tutti i test richiesti e che utilizzi sistemi multiuso |  |  |
| Presenza della batteria nei dispositivi (oppure fornitura di gruppo di continuità a corredo dell’apparecchio) a garanzia della flessibilità operativa |  |  |
| Campionamento da siringa e capillare senza l’utilizzo di adattatori |  |  |
| Possibilità di interfacciare i dispositivi con lettore di codice a barre integrato |  |  |
| Possibilità di utilizzare il riconoscimento dell’operatore tramite codice personale |  |  |
| Schermo touch screen con interfaccia intuitiva e lettore di codice a barre integrato: scansione, inserimento campione e analisi |  |  |
| Sistemi del tipo a unità singola, ovvero senza moduli esterni |  |  |
| Stampa dei risultati incorporata alla strumentazione |  |  |
| Trattamento di micro quantità di campione. |  |  |
| In capillare la strumentazione deve poter eseguire i test con valori di volume sangue non superiore a 150 µL |  |  |
| Manutenzione ordinaria (ex. manutenzione cadenzata semestrale) non carico del personale sanitario interno alla stazione appaltante. |  |  |
| Strumentazione con contenitore di raccolta rifiuti reflui sigillato (Nessun contatto tra operatore e campione di sangue ai fini della sicurezza dell’operatore) |  |  |
| Capacità archivio interno per ogni strumentazione non inferiore a 200 campioni paziente |  |  |
| Stabilità dei reagenti relativi ai test diagnostici per tutti i dosaggi richiesti non inferiore a 20 giorni (pertanto con esclusione delle cartucce dei calibratori) |  |  |
| Programma di elaborazione del controllo di qualità interno |  |  |
| Possibilità di implementare nuovi parametri se richiesti tra quelli presenti a catalogo |  |  |
| Possibilità di eseguire per intero i diversi profili analitici con campionamento unico |  |  |
| Tipologia di funzionamento dell’apparecchio: 24 ore su 24 per 365 giorni anno |  |  |
| Il pannello di analisi per singolo campione dovrà comprendere le seguenti determinazioni: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glucosio, Lattato, Bilirubina, Hb totale e HHb, O2Hb, COHb, MetHb. Altri parametri quali: Ematocrito (Hct); Saturazione di O2 nell’Emoglobina (SO2); Bicarbonati (HCO3); Eccesso di basi (BE) ed Anion gap devono poter essere direttamente calcolati dal sistema, in relazione ai parametri misurati e precedentemente elencati, e quindi comparire nel referto analitico. |  |  |
| Cadenza di visite programmate al di fuori degli interventi urgenti: almeno 4 all’anno su ogni strumentazione e comunque secondo le indicazioni del fabbricante |  |  |
| Presenza di porta USB per semplificare il backup dei dati e gli aggiornamenti del software |  |  |
| Aggiornamento Hardware e Software e tutte le attrezzature necessarie e complementari all’esecuzione del servizio senza aggravi di costo, durante tutto il periodo del contratto di noleggio |  |  |

CONTROLLO DI QUALITA’

| Descrizione a cura dell’Amministrazione | Compilazione a cura del Concorrente |  |
| --- | --- | --- |
| Descrizione caratteristica | Requisito posseduto | Pag. del documento ove si evince il possesso del requisito |
| Il controllo di qualità deve essere eseguito automaticamente |  |  |
| Possibilità di eseguire controlli programmati e non programmati in condizioni di criticità o dubbio diagnostico |  |  |
| Controlli programmati: minimo 3 controlli giornalieri (uno per ogni turno lavorativo) |  |  |
| Controlli non programmati ed estemporanei su richiesta: 25 QC anno per unità Operativa |  |  |
| Esclusione automatica dal referto analitico dei parametri che non superano il controllo di qualità |  |  |

INFORMATIZZAZIONE

| Descrizione a cura dell’Amministrazione | Compilazione a cura del Concorrente |  |
| --- | --- | --- |
| Descrizione caratteristica | Requisito posseduto | Pag. del documento ove si evince il possesso del requisito |
| Collegamento di ogni unità strumentale (emogasanalizzatore) al sistema informatico aziendale secondo le disposizioni aziendali vigenti all’atto dell’ordinativo di fornitura in quanto in azienda è in atto la transizione digitale |  |  |
| Sistema informatico per la gestione dei vari apparecchi in rete che dialoghi con: il sistema del laboratorio (LIS), l’ADT e Cartella Clinica Informatizzata in uso all’atto dell’ordinativo di fornitura |  |  |
| Predisposizione alla completa gestione dei dati degli emogasanalizzatori con controllo da remoto in tempo reale dell’attività di ogni singolo strumento, con postazione server fisico e postazione remota |  |  |
| Funzionamento del sistema: sia in collegamento sulla rete informatica che stand alone |  |  |
| Connettività con protocollo esempio ASTM, HL7, POCT1-a o sistemi equivalenti |  |  |
| La fornitura deve comprendere tutto il necessario in termini sia hardware, software e periferiche atti a garantire il corretto funzionamento della strumentazione richiesta sia nei punti presso le singole UU.OO. che alla postazione centrale di controllo (es. emogasanalizatore, server centrale da installare presso il Laboratorio Analisi) |  |  |