*Oggetto: pubblicazione chiarimento RdO 4893388*

*Gara Laser a tullio – Chiarimento mail del 20/01/2025*

Domanda: Buongiorno per meglio formulare la nostra offerta chiediamo cortesemente di specificare per quale tipologia di trattamenti il laser deve essere utilizzato. Facciamo inoltre notare che la vostra richiesta di un laser a fibre di tulio con potenza superiore a 120 W non trova nessuna corrispondenza nei prodotti presenti sul mercato: la tecnologia a fibre di tulio consente potenze massime fino a 60 watt mentre tutti gli altri laser che garantiscono potenze superiori sono esclusivamente con tecnologie a stato solido. Si chiede anche di considerare frequenze massime superiori o uguali a 100 Hz in luogo dei 200 Hz richiesti per favorire un’ampia partecipazione da parte di tutti gli operatori economici. Restiamo in attesa di vostro cortese riscontro e porgiamo cordiali saluti.

Risposta:

Si precisa che nel CSA al paragrafo 2.1. sono specificate le tipologie di trattamenti, per il resto si conferma quanto indicato nell’allegato Requisiti Minimi

Responsabile UOS Ingegneria Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano

Direttore UOC Urologia, Dott. Luigi Salzano